OXFAM

DELAGUA

EQUIPO PORTATIL PARA ANALISIS

DE CALIDAD DE AGUAS

MANUAL DEL USUARIO

Este equipo ha sido diseñado conforme a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud

Normas para Análisis de Calidad de Agua para Beber, Volumen III.

Este equipo debe ser empleado únicamente por personal cualificado y familiarizado con estas normas.

Para más información, póngase en contacto con el "Robens Centre for Public and Environmental Health".

Puede obtener copias de este manual en las siguientes lenguas:

Inglés, francés, español,

mandarín, persa, croata y bosnio.

Si utiliza el laboratorio portátil de agua con regularidad y ha traducido el manual a otra lengua, le rogamos nos envíe la traducción. En tales circunstancias, normalmente se procede a la impresión y luego se proporcionan copias gratuitas a la organización que nos haya concedido dicha traducción.

Para consultas e información sobre el laboratorio de agua OXFAM-DELAGUA o para obtener repuestos o asistencia, le rogamos se ponga en contacto con nosotros:

http://www.rcpeh.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=14&Itemid=157

Robens Centre for Public and Environmental Health 
University of Surrey 
Building AW 02 
Guildford 
Surrey 
GU2 7XH 
United Kingdom 

Telephone

Tel:  +44 (0)1483 689209 
Fax:  +44 (0)1483 689971

Email: info@rcpeh.com

Estamos continuamente trabajando para mejorar el equipo portátil para analisis de calidad de aguas OXFAM-DELAGUA y por esta razón, es posible que algunas piezas sean diferentes a aquéllas que aparecen en el manual.

El Robens Centre ofrece cursillos de formación en el extranjero de una o dos semanas que incluyen pruebas de calidad del agua, inspección sanitaria, desinfección del suministro del agua, y uso y mantenimiento del equipo OXFAM-DELAGUA. Aquéllos que compren el equipo tienen también derecho a participar en un cursillo gratuito de un día de duración en el Robens Centre para aprender a manejar el equipo.

La imagen de la portada  - donde se ve el equipo siendo utilizado en la Ciudad de Méjico en una programa de educación sobre higiene de la Cruz Roja Británica - es obra de Martin Fryer.

Indice										Página

1.	El equipo

1.1.	El kit y sus componentes								5

1.2.	Componentes del aparato de filtración						6

1.3.	Contenido del maletín de repuestos						6

1.4.	Materiales necesarios para tomar las muestras					6

2.	Programas de Muestreo

Selección de emplazamientos y frecuencia de muestreo				7

3.	Preparación del kit

3.1.	Preparación del medio de cultivo en el laboratorio				9

3.2.	Preparación del medio de cultivo en el campo					10

3.3.	Almacenamiento del medio de cultivo						11

3.4.	Eliminación de material contaminado						11

3.5.	Paños absorventes y dispensador							11

3.6	Dispensador de Metanol								12

4.	Métodos de muestreo

4.1.	Muestreo de un grifo								12

4.2.	Muestreo de un lago, embalse u otra fuente de agua

superficial										13

4.3.	Muestreo de un pozo abierto o tanque de almacenamiento			14

5.	Procesamiento de muestras usando el kit

5.1.	Introducción										14

5.2.	Análisis de cloro residual y pH							15

5.3.	Análisis de turbiedad								16

5.4.	Análisis bacteriológico del agua							17

5.5.	Selección de volumen apropiado de muestras para análisis

de coliformes fecales termotolerantes						18

5.6.	Higiene general en el campo							19

5.7.	Proceso de muestreo para análisis de coliformes fecales

termotolerantes en el campo							19

5.8.	Re-esterilización del mecanismo de filtración					23

5.9.	Resucitación de bacterias								24

5.10. 	Incubación de muestras								25

5.11.	Conteo de colonias y anotación de resultados					26

Indice										Página

6.	Cuidado y mantenimiento del kit

6.1.	Batería										27

6.2.	Los componentes electrónicos y la incubadora					28

6.3.	El mecanismo de filtración								28

6.4.	Comparador de cloro y pH y tubos para turbiedad				29

6.5.	Maletín del kit									29

6.6.	Mantenimiento									29

7.	Inspección y reparación del kit

7.1.	Averías en la incubadora, la batería y el cargador				29

7.2.	Tabla para la detección de averías						32

7.3.	Cambio de fusible									33

7.4.	Comprobación y recalibración de la incubadora				34

Apéndices

Modelo de formulario para los informes diarios						36

Diagramas de circuitos electrónicos							37

Lista de control para el trabajo sobre el campo						37

Lista de repuestos										38

1.1.	Componentes del kit OXFAM-DELAGUA

Kit para la obtención de muestras de agua

1.	Maletín

2.	Incubadora

3.	Batería

4.	Maletín de repuestos

5.	Un par de tubos para turbiedad

6.	Comparador de pH y cloro

7.	Pastillas para medir la cantidad de cloro

8.	Pastillas para medir el pH

9.	Filtros de membrana

10.	Tapa de la incubadora

11.	Recipiente de la incubadora

12.	Placas Petri

13.	Enchufe a la corriente eléctrica

14.	Botones de encendido

15.	Indicador de encendido

16.	Indicador de calor

17.	Dispensador de metanol

18.	Botella de medio de cultivo

20.	Pinzas

21.	Montaje de filtración con frasco de muestras

22.	Termo

23.	Cable de muestra

24.	Bomba neumática

25.	Dispensador de paños absorventes

26.	Espacio para almacenaje

Unidad del Cargador

27. 	Cargador de baterías / Unidad de la red de suministro

28.	Indicador de encendido

29.	Indicador de carga

30.	Enchufe de la incubadora

31.	Enchufe de la red de suministro

1.2.	Componentes del Aparato de Filtración

a)	Collar de plástico

b)	Embudo

c)	Filtro de membrana

d)	Disco de bronce

e)	Un par de anillos de silicona

f)	Base de aluminio

g)	Conexión de vacío

h)	Anillos de caucho negro

i)	Vaso de succión

j)	Conexión a la bomba neumática

k)	Bomba neumática

1.3. Contenido del Maletín de Repuestos

a)	Base

b)	Tapa

c)	Cable de conexión a la batería externa

d)	Un par de anillos de silicona

e)	Disco de bronce

f)	Anillos de caucho negros

- Grasa de silicona

1.4.	Materiales necesarios para tomar las muestras

Antes utilizar el kit OXFAM-DELAGUA, necesitará los siguientes materiales:

Para la preparación del medio de cultivo:

1.	Olla a presión, esterilizador portátil o autoclave.

2.	Elemento de una calefacción eléctrica, quemador a gas, estufa o algo similar.

3.	Agua destilada (consulte la pag. 10 para obtener otras alternativas).

4.	Instrumento de medición de agua destilada (ej. cilindro métrico)

Para usar el kit en el campo:

1.	Metanol (consulte la pag. 33 para obtener otras alternativas).

2.	Servilletas de papel o trapos limpios

3.	Lápiz de cera o rotulador

4.	Formularios para los informes

5.	Mechero (debido a las normas vigentes de transporte de mercancías, los mecheros ya no se incluyen en el kit)

2.	Programa de Muestreo

Selección de emplazamientos y frecuencia de muestreo

Las muestras deben tomarse en emplazamientos

que sean representativos de la red de suministro

de agua y de las conexiones entre las viviendas.

El que el suministro de agua provenga de

diferentes fuentes y tenga un sistema de distribución

mixto, ha de tomarse en cuenta. Si la distribución

es en ramal, las muestras deben tomarse en

puntos elegidos al azar y esparcidos uniformemente

por todo el sistema.

Si existen ramales principales y puntos remotos en la

periferia (como muestra el dibujo), se debe poner

más atención a los ramales principales y puntos

emotos de la red.

En la siguiente tabla se muestran las frecuencias mínimas recomendadas para muestreos tanto para suministros por tubería como por tomas de corriente.

Frecuencia mínima de muestreo y análisis de suministros de agua por tubería

## POBLACION					MUESTREO

Menos de 5.000				1 muestra mensual

De 5000a 100.000				1 muestra al mes por cada 5.000 habitantes

Más de 100.000                                            20 muestras al mes más una muestra mensual

por cada 10.000 habitantes

Frecuencia mínima de muestreo y análisis de suministros de aguas

(no por tubería)

Fuente y método 	Bacteriológico		Físico/		          Observaciones

de suministro						Químico

Pozo abierto		Medidas de protección	Una vez al 		Se dan casos

sanitaria y muestreo 	principio para	frecuentes de

sólo si la situación lo		pozos			contaminación

requiere			comunitarios

Pozo abierto		Medidas de protección	Una vez al		Muestreo necesario

Tubo superficial 	sanitaria y muestreo		principio; 		cuando se da un

con bomba de	sólo si la situación lo		después cuando	cambio en las

mano			requiere			la situación lo	condiciones

requiera		medioambientales

o cuando se da un brote o aumento

de enfermedades

a causa del agua

Tubo profundo	Una vez al	Una vez al		Muestreo necesario

con bomba	principio; después	principio; después	cuando se da un

de mano	cuando la situación 	cuando la 		cambio en las

lo requiera     	situación lo 		condiciones

requiera		medioambientales

o cuando se da un

brote o aumento

de enfermedades

a causa del agua

Manantiales y	Una vez al	Si el agua es		Muestreo necesario

suministros por 	principio; después	clorada, tomar	cuando se da un

tubería	cuando la	muestras 		cambio en las

situación lo	periódicamente	condiciones

requira	para detectar	medioambientales

cloro residual	o cuando se da un

brote o aumento

de enfermedades

a causa del agua

Sistemas 	Medidas de	No es necesario

comunitarios	protección samitaria

de recogida de	y muestreo sólo si

agua de lluvia	si la situación lo requiere

Fuente: 	Adaptado de WHO Normas de Calidad para el Agua para beber.

Volumen III, Geneva, 1985.

3.	Preparación del kit

3.1.	Preparación del medio de cultivo en el laboratorio

Se necesita:

- Membrana de Caldo de Sulfato de Lauryl (medio de cultivo)

- Agua destilada

- Envases de polipRopileno

- Cilindro métrico

- Olla a presión, esterilizador o autoclave*

- Estufa o quemador

*Nota:	Existe disponible un esterilizador portátil que se puede obtener del Robens Centre.

Enjuague las botellas de plástico de medio de cultivo con agua limpia y caliente antes de usarlas. Si es necesario, utilice un poco de detergente y luego enjuague bien con agua para que no queden residuos de detergente.

1.	Ponga 38.1 g de Caldo de Sulfato de Lauryl en polvo en un vaso de precipitados y añada 500 ml de agua destilada o agua de lluvia limpia y filtrada. El polvo del caldo normalmente se proporciona en tubos de 38.1 gr previamente pesados. Para aquéllos que necesiten grandes cantidades de medio de cultivo, existen envases de 500 gr. Es importante conservar el medio de cultivo en polvo bien cerrado en el envase hasta su utilización, ya que el polvo absorve el agua y se deterioraría al contacto con el exterior.

2.	Mezcle y añada un poco de agua caliente - si es necesario - para disolver el polvo completamente. No lo hierva. El medio de cultivo se tornará rojo cuando lo disuelva.

3.	Agregue cantidades adecuadas de medio de cultivo a los envases de polipropileno. Necesitará aproximadamente 2.5 ml de medio de cultivo de muestra. Cada envase debe tener suficiente medio de cultivo para todo un día de uso. El kit tiene suficientes placas Petri para llevar a cabo 16 muestreos por día.

4.	Vuelva a poner las tapas en los botes de polipropileno y cierre con cuidado. No apriete en exceso ya que esto puede producir fugas.

5.	Si tiene un autoclave, esterilice los recipientes a 121ºC durante 10 minutos con las tapas aflojadas. Una vez que se enfríen, cierre con cuidado las tapas.

Si no tiene autoclave, puede usar una olla a presión o un esterilizador portátil. Ponga las botellas en una rejilla en la olla (se pueden derretir si las coloca directamente en el fondo de la olla), vuelva a poner la tapa y caliente al máximo (unos 15 minutos psi). Después de que la olla pite, calcule 15 minutos usando un cronómetro o reloj. Apague la fuente de calor y deje que se enfríe la olla. Retire las botellas y guarde en un lugar fresco y oscuro.

3.2	Preparación del medio de cultivo en el campo

Necesita lo siguiente:

- Membrana de Caldo de Sulfato de Lauryl

- Agua limpia

- Envases de polipropileno

- Esterilizador portátil, olla a presión o cazo

Limpie con cuidado los envases de plástico de medio de cultivo con agua limpia y caliente antes de usarlos. Si es necesario, puede usar un poco de detergente, siempre aclarando bien con agua para evitar residuos de éste.

1.	Use agua destilada si es posible; si no, utilice el agua más limpia posible, como agua de lluvia, filtrada o hervida. Si es necesario, deje reposar el agua en un recipiente durante toda la noche para que se asienten las partículas. Nunca use agua clorada.

2.	Utilice el frasco de muestra de pH que acompaña al kit, y asegúrese de que el pH esté entre 6,8 - 8,2. Si no, será necesario encontrar otra alternativa.

3.	Saque 500 ml de agua limpia en un tubo de ensayo.

4.	Agregue 38,1 g de Membrana de Caldo de Sulfato de Lauryl a los 500 ml de agua en el tubo de ensayo. Mezcle y caliente ligeramente,si es necesario para disolver el polvo completamente. No lo hierva. El medio de cultivo adquirirá un

color rojo brillante cuando se disuelva.

5.	Agregue una cantidad adecuada de medio de cultivo a las botellas de polipropileno. Necesitará aproximadamente 2,5 ml de medio por muestra. Cada botella tiene suficiente medio para un día de trabajo. El kit contiene suficientes placas Petri para efectuar 16 muestras por día.

6.	Vuelva a poner las tapas en las botellas de polipropileno y apriete con cuidado. Si aprieta demasiado, corre el riesgo de que haya fugas.

7.	Si tiene olla a presión, esterilice el medio de cultivo como se explica en el punto 5 en la parte superior de la página 10.

8.	Si no dispone de una olla a presión o un esterilizador portátil, coloque las botellas de medio de cultivo en un cazo de agua hirviendo, asegurándose de que las botellas no tocan la superficie del fondo del cazo (utilice una rejilla o apoyo). Hierva durante 20 minutos. Conserve las botellas esterilizadas en un lugar oscuro y fresco. Utilice en las 24 horas siguientes los medios de cultivo que ha preparado según este método.

3.3	Almacenamiento del medio de cultivo

El medio de cultivo que ha sido esterilizado en un autoclave u olla a presión y después conservado en un lugar fresco y oscuro, normalmente permanece estable durante varios meses. Si aparecen indicios de deterioro como nubosidad o coloración amarillenta, deshágase del contenido de la botella. En los casos en que el medio se conserva en un ambiente fresco - como en el refrigerador - es posible que se forme un depósito que desaparecerá cuando se caliente la botella y se agite suavemente. Este depósito no indica que el medio se haya deteriorado, ya que es un principio del sulfato de lauryl.

3.4	Eliminación de material contaminado

Para evitar riesgos de infección procedentes de materiales contaminados, no toque directamente con las manos membranas contaminadas. No coma, beba o fume al  manejar materiales contaminados. Lávese las manos inmediatamente. El material contaminado - como las mebranas o los paños - pueden ponerse en un autoclave o incinerar para mayor seguridad. No deposite en el entorno membranas no-estériles y paños. Tras su uso, las placas Petri deben ser lavadas cuidadosamente con  detergente, aclaradas con agua limpia y secadas.

La esterilización de las placas puede hacerse siguiendo varios métodos:

1.	Autoclave a 121 ºC durante 10 minutos. Monte las placas y guárdelas alejadas de fuentes contaminantes.

2.	Ponga las placas en un horno convencional a 180 ºC durante 30 minutos.

3.	Sumerja las bases y tapas de las placas en agua hirviendo durante 15 minutos. Saque el agua y monte las placas según se secan, mientras están todavía calientes.

Cuando sea posible, siempre emplee uno de los métodos arriba expuestos. Si esto no

es posible, entonces puede utlizar el siguiente método:

Queme las bases y tapas de las placas con un encendedor o quemador a gas,

sosteniéndolas con pinzas. Monte las placas mientras estén todavía calientes.

3.5	Paños absorventes y dispensador

Los paños se facilitan en el kit en paquetes de 100 unidades junto con un dispensador de paños. Nunca deje el dispensador sin paquete de paños, porque aumenta el riesgo de contaminación.

Es preferible poner los paños en las placas Petri con antelación y no usar el dispensador y los paños en el campo.

Si tiene que usar paños fuera, asegúrese de que no contamina el dispensador. Si pierde el dispensador o si tiene una avería, puede emplear paños en el campo si usa pinzas estériles (ver página 28 sobre métodos de esterilización). Algunos usuarios de estos kits prefieren este método a usar un dispensador.

3.6	Dispensador de metanol

El metanol es muy inflamable. Nunca acerque el metanol a una llama.

El dispensador viene con una tapa de plástico y una boquilla. Se debe llenar hasta la mitad utilizando un pequeño embudo, pipeta o jeringa para evitar derramar el metanol. No llene en exceso el dispensador de metanol ya que puede gotear si el tiempo es muy caluroso.

Para dispensar metanol, ponga la boquilla en posición vertical ayudándose de las pinzas. Para evitar el goteo del metanol, empuje la boquilla hacia el hueco inferior de la tapa. Tras su uso, asegúrese de no dejar la boquilla en posición vertical, ya que si no, se saldrá el metanol.

4.	Métodos de muestreo

4.1.	Muestreo de un grifo

1.	Retire las boquillas, tuberías o cualquier

aditamiento que esté unido a la llave.

Verifique que la llave no tenga fugas y que

las uniones estén en buen estado.

2.	Limpie cuidadosamente la boca de la

llave con un paño limpio o pañuelo de

papel y retire la suciedad o grasa.

Abra la llave y déjela correr

al menos un minuto antes de tomar

la muestra para asegurarse de que

cualquier posible depósito en la tubería

se lo lleva la corriente.

3.	Tome la muestra de agua con el vaso

de succión no estéril. Proceda a hacer

el análisis de 	cloro residual y turbiedad.

4.	Si así lo dictan los resultados del análisis de

cloro residual y turbiedad (ver página 19),

tome la segunda muestra con el vaso estéril

y proceda a efectuar el análisis bacteriológico.

4.2	Muestreo de un lago, embalse u otra fuente de agua superficial

Cuando haya suficiente accesibilidad,

es posible obtener las muestras manualmente.

En la mayoría de los casos, resulta poco práctico

o peligroso adentrarse al agua. Sujete firmemente el

vaso de muestreo y sumerja en el agua la boca del

vaso. Introdúzcalo en el agua alrededor de 30 cm

y recoja la muestra.

El recogerla así garantiza que la muestra del vaso no

contiene elementos contaminantes externos.

Levante con cuidado el vaso de muestreo y colóquelo

en una superficie limpia donde no corra peligro de que

lo den un golpe y se caiga.

En zonas donde hay corrientes de agua

- como ríos y manantiales, la muestra

debe tomarse a contra corriente.

Entodos los casos, es esencial obtener una

muestra que represente la principal

masa de agua. Por ejemplo, cuando tome

muestras de un río, no lo haga en las zonas

tranquilas y estancadas cercanas a la orilla,

ya que éstas no representan la masa principal

del agua. Es más, es esencial no introducir

contaminación externa en la muestra. Es por

ello que a menudo es mejor tomar muestras

con la ayuda del cable que acompaña al kit.

4.3.	Muestreo de un pozo abierto o tanque de almacenamiento

1.	Asegure el cable de muestreo al orificio

del vaso de muestreo por medio del

gancho situado en un extremo del

cable.

Si fuera necesario, se puede añadir otro

pedazo de cordel o seguilla al cable para

alcanzar el nivel de agua deseado. Tenga

mucho cuidado de no perder el vaso de

muestreo al realizar esta operación.

2.	Baje el tarro al pozo o tanque; asegúrese

de que el tarro no toque las paredes de

la construcción ya que puede ensuciarse.

Sumérjalo a una profundidad de 30 cm.

3.	Súbalo y ponga la muestra en una superficie limpia donde no corra riesgo de ser golpeada y que se caiga.

5.	Procesamiento de Muestras usando el Kit

5.1.	Introducción

Los primeros análisis que se deben hacer con el agua para beber son de cloro residual y turbiedad.  Las muestras se deben sacar en recipientes limpios, no estériles (como el vaso de succión). Antes de tomar la muestra para el análisis, enjuague el vaso d succión varias veces con el agua que va a ser analizada.

Si los resultados son los siguientes:

Cloro residual superior a 02 mg/litro (0.2 ppm) y

Turbiedad menor de 5TU

es muy improbable que la muestra contenga bacterias coliformes (fecales) termotolerantes y por tanto, probablemente no será necesario un análisis de coliformes (fecales)termotolerantes.

Si los resultados no están dentro de estos niveles, hay que hacer un análisis de coliformes (fecales) termotolerantes. En estas circunstancias, se debe muestrear en un vaso de muestras estéril.

5.2.	Análisis de cloro residual y pH

1.	Enjuague las celdas del comparador

tres veces con el agua que va a ser

analizada y después  llene las tres celdas

con ésta.

2.	Coloque una pastilla de DPD en el

compartimento de la derecha (CI2) y

una pastilla de fenol roja en el compartimento

de la izquierda (pH).

3.	Vuelva a poner la tapa en el comparador

y apriete firmemente para cerrarla bien.

Invierta la posición del comparador unas

cuantas veces hasta que las dos tabletas

se disuelvan completamente. No lo agite,

ya que es posible que entre aire.

4.	Lea inmediatamente el grado de concentración de cloro residual y pH sujetando el comparador hacia la luz y emparejando el color que aparece en las celdas con la escala de color estandard que se encuentra en la parte central del comparador. Si el color resultante se sitúa entre dos colores estandard, será necesario calcular la concentración. Anote el resultado en el formulario del informe de ese día (ver ejemplo en página 56).

5.	Para medir el total de cloro residual, no saque el líquido del comparador sino que debe quitar la tapa y agregar una tableta de DPD3 al compartimento de la derecha (CI2).

6.	Inivierta el comparador una vez más para disolver la tableta. Espere 10 minutos; el color obtenido representa el total de cloro residual en mg/litro.

7.	Saque el cloro residual del cloro total para obtener la concentración del cloro combinado.

DPD No. 1			=		Cloro Residual Libre

DPD No. 1 + DPD No. 3	=		Cloro Residual Total

Total - libre			=		Cloro Combinado

5.3.	Análisis de turbiedad

Nota: 	El rango de aplicación de este turbidímetro varía entre 5 y 2.000 unidades

Nefelométricos de turbiedad (UNT).

1.	Retire de los ganchos situados en la tapa

del maletín del equipo los dos tubos que

conforman el turbidímetro. Acople con

cuidado el tubo superior (abierto por los dos lados)

directamente sobre el tubo inferior.

Mire a través del lado abierto del tubo

y localice el círculo negro que se encuentra

en la base del dispositivo. La iluminación

ha de ser óptima. La luz del día suele ser

suficiente.

2.	Usando el vaso de muestreo, vierta la muestra

de agua en el tubo hasta que el círculo negro

desaparezca al mirar por la parte superior del tubo.

Evite que se formen burbujas, ya que pueden alterar

los resultados. No haga esfuerzos por ver el círculo

negro ya que esto a veces produce resultados

ambivalentes.

El tubo está graduado siguiendo una escala

logarítmica con los valores críticos más

relevantes. El resultado es la línea más cercana

al nivel del agua. Esto permite una interpretación

de la muestra de agua (respecto a turbiedad)

bastante fidedigna.

5.4.	Análisis bacteriológico del agua

El análisis de muestras de agua para coliformes (fecales) termotolerantes se lleva a cabo pasando una cantidad de agua por un filtro estéril. Cualquier bacteria presente en el agua queda atrapada en el filtro. Luego el filtro se pone en un paño de papel humedecido en un líquido adecuado para el crecimiento de bacterias coliformes, pero que inhibe el crecimiento de cualquier otra bacteria atrapada en el filtro. Para asegurarse de que sólo crecen las bacterias coliformes fecales termotolerantes, el filtro se debe mantener a 44 ºC en la incubadora del kit hasta que las bacterias se multipliquen y formen colonias que se puedan observar a simple vista. Los coliformes fecales termotolerantes se reconocen por su habilidad de producir un cambio de color (de rojo a amarillo) en el medio de cultivo a 44 ºC. Los resultados se deben expresar por número de colonias que se forman por 100 ml (CFU / 100ml).

Los coliformes (fecales) termotolerantes tienen una importancia significativa cuando se trata de suminitros de agua para beber. Se recomienda a los usuarios que, para decidir cuándo es el momento de actuar para mejorar los suministros de agua contaminada, consulten las regulaciones y estandards sobre calidad de agua para beber del país concreto o de la Organización Mundial de la Salud (Normas de Calidad de Agua para Beber, Volumen III)

Es posible que algunos usuarios tengan que hacer análisis totales de bacteria coliforme, los cuales, aunque tienen menos importancia sanitaria que los coliformes (fecales) termotolerantes, pueden usarse para detectar problemas en redes de distribución amplias. El análisis de coliforme total se lleva a cabo usando el mismo procedimiento que para los coliformes (fecales) termotolerantes, excepto por el hecho de que los filtros han de incubarse a 37 ºC.

La incubadora OXFAM-DELAGUA puede recalibrarse a 37 ºC siguiendo el procedimiento de recalibración expuesto en las páginas 52-54. No obstante, esto no es satisfactorio si se llevan a cabo los análisis de coliformes (fecales) termotolerantes y de coliforme total regularmente. Hay una incubadora de temperatura dual disponible a través del Robens Centre que permite efectuar los dos análisis simultáneamente.

5.5.	Selección de volumen apropiado de muestras para análisis de coliformes fecales termotolerantes

El volumen más apropiado es aquel que facilita el conteo de bacterias. El ámbito de colonias estadísticamente más idóneo para contar en el caso de suministro de aguas contaminadas es de 20 a 200 colonias por filtro de membrana.  Cuando haya menos de 20 colonias existe la posibilidad de que haya un error estadístico y puede resultar difícil contar más de 200.

Agua para consumo humano

En el caso de aguas tratadas o para aguas provenientes de una red de distribución, es probable que el número de coliformes (fecales) termotolerantes por 100 ml sea cero. Para estas aguas el volumen estandard empleado es de 100 ml, y un resultado de cero coliformes (fecales) termotolerantes por 100 ml es indicio de un suministro de agua  sin riesgos. Si el resultado supera las 50 colonias por 100 ml, entonces el agua del suministro está altamente contaminada y necesita acción inmediata. Lo mismo sucede cuando el agua tratada con desinfectantes (como cloro) da como resultado una cantidad mayor de 1 coliforme (fecal) termotolerante por 100 ml.

Otras fuentes de agua

La selección del volumen apropiado para una fuente concreta, una planta de tratamiento o un sistema de distribución, puede hacerse más adecuadamente tomando como referencia la experiencia previa.

En el caso de suministro por tuberías y de aguas parcialmente tratadas (incluyendo aquellas derivadas de aguas subterráneas), es posible ajustar el volumen de muestra para obtener un resultado final en el ámbito de 20 - 200 coliformes fecales por 100 ml. Los volúmenes de muestra recomendados para cada tipo de fuente se muestran a continuación:

Volúmenes sugeridos para el análisis de coliformes (fecales) termotolerantes utilizando la técnica de filtración de membranas (los volúmenes alternativos aparecen entre paréntesis)

Lagos, estanques y otras aguas superficiales			10 ml ( 1ml* )

Aguas subterráneas protegidas Ej. pozos y manantiales	100 ml ( 50 ml )

Aguas subterráneas no protegidas Ej. pozos abiertos

excavados y manantiales						50 ml (10 ml )

Aguas en plantas de tratamiento tras tratamiento parcial	50 ml ( 100 ml ó 10 ml )

Aguas en plantas de tratamiento tras tratamiento

completo								100 ml

Embalses, redes de distribución y grifos para uso doméstico	100 ml

* Note:	Este volumen exige el uso de pipetas estériles y agua de dilución.

Tenga en cuenta que estos valores deben usarse únicamente como referencia. No son recomendaciones absolutas para ser aplicadas en programas de muestreo. Se recomienda analizar volúmenes diferentes de la misma muestra para decidir cuál es el mejor ámbito para hacer el conteo de bacterias. No hay necesidad de esterilizar el equipo de filtración y vaso de muestreo entre dos análisis de la misma muestra - siempre y cuando el volumen menor se haga primero.

5.6	Higiene general en el campo

Aunque todos los componentes del kit se deben mantener limpios y sin contaminación alguna, hay algunas partes del kit que deben mantenerse siempre limpias y estériles. Son las siguientes;

a.	Todas aquéllas zonas que tienen contacto con la muestra de agua: como el interior del tarro de muestreo, la superficie interna del embudo del filtro, la parte superior de la base de filtración, y la superficie del disco de bronce.

b.	Las superficies en contacto con el medio de cultivo: como la parte interna de las placas Petri y los paños absorventes.

c.	Las partes en contacto con los filtros de la membrana: como el equipo de filtración, los paños absorventes y las pinzas.

Estos componentes bajo ninguna circunstancia pueden tener contacto con tierra, polvo, u objetos externos que puedan contaminarlos e interferir con el conteo de bacterias.

Antes de manipular los filtros de membrana y tras efectuar una muestra, las puntas de las pinzas se deben situar sobre la llama de un encendedor por unos 5 segundos y dejar que se enfríen antes de utilizarlas. Tras esterilizar las pinzas según este procedimiento, deben colocarse de modo que no toquen ningún otro objeto.

5.7.	Proceso de muestreo para análisis de coliformes (fecales) termotolerantes en el campo

1.	Utilizando el dispensador de paños

absorventes, ponga un paño en cada

placa Petri (esto normalmente se hace

antes de salir al campo). Si el dispensador

se avería, los paños se pueden obtener

utilizando las pinzas.

2.	Vierta suficiente medio de cultivo

sobre el paño absorvente en la placa Petri

para humedecerlo y que quede un

excedente (aproximadamente 2.5 ml).

Tape inmediatamente. No deje que el

cuello de la botella entre en contacto

con ningun objeto externo.

Justo antes de proceder a tomar la muestra,

drene el exceso de medio. Siempre debe

quedar un exceso para prevenir que el paño se seque

durante la incubación.

Nota: 	Una vez que se abre la botella de medio de cultivo, se recomienda usar todo el contenido en un día. No es recomendable utilizar la misma botella varios días, ya que puede producir contaminación.

3.	Queme las puntas de las pinzas

con un encendedor y deje enfriar.

4.	Ponga las pinzas en el filo de la tapa

del maletín con las puntas hacia arriba

como se indica en la figura.

Así las puntas de las pinzas estarán fuera del

alcance de fuentes de contaminación mientras

se lleva a cabo el análisis.

5.	Retire el tarro de muestras (estéril) del aparato

de filtración. Ajuste firmemente el vaso de succión

al aparato de filtración (si es difícil, es posible que

los anillos selladores necesiten lubricación con grasa

de silicona: ver página 42 sobre mantenimiento del kit)

Una vez montado, situélo en posición vertical en un

lugar apropiado del kit. No poner el aparato de filtración

en el suelo ya que puede mancharse o deteriorarse.

6.	Desatornille el collar de plástico y el embudo de filtración para que sean más fáciles de quitar.  No los deje en contacto con ninguna supeficie que no sea la base de filtración.

7.	Usando las pinzas estériles,

retire cuidadosamente del paquete un filtro

de la membrana estéril. Sostenga la membrana

sólo por el borde.

8.	Con una mano levante el embudo de

filtración y el collar de plástico sobre la

base de filtración. Con la pinzas en la

otra mano, ponga el filtro de la membrana (con

el lado de la rejilla para arriba) sobre el disco

de bronce del soporte del filtro. Vuelva a poner

inmediatamente el embudo del filtro y el collar,

sin dejar que entren en contacto con ningún

objeto externo.  Por lo general, es conveniente

que sostenga el embudo entre el pulgar y el

índice para asegurarse de que no se sale

el collar y de que los dedos no entran en contacto

con la superficie interior del embudo.

9.	Atornille bien el collar de plástico para

sostener la membrana y que quede bien

sellado para que no salga el agua.

Nota: 	El collar de plástico tiene tres posiciones de ajuste:

1.	Completamente libre: el aparato puede ser

desmontado en esta posición.

2.	Suelto pero no libre: toda la superficie interior está

expuesta al exterior. Esta posición se debe utilizar

para esterilizar.

3.	Bien apretado: El embudo forma un sello

hermético entre el soporte de la membrana

y la membrana del filtro. Esta es la posición

utilizada para la filtración.

10.	Enjuague el vaso (estéril) de muestreo con el agua de muestrear y después llene el vaso con este mismo agua.  Asegúrese de que no se contamine con agentes externos como suciedad y desechos.

11.	Vierta el agua en el embudo de filtración

hasta la marca apropiada (10,50 a 100 ml )

gravada en la parte interna del embudo.

Tenga cuidado de que no entren agentes externos.

12.	Inserte el conector de plástico de la bomba

neumática a la conexión de succión en la base de

filtración. Bombee con la mano varias veces

hasta hacer vacío para que absorba

el agua por el filtro de membrana.

Cuando todo el agua haya pasado por el filtro,

desconecte la bomba del aparato de filtración.

13.	Desatornille el collar y retire con una mano

el embudo y el collar. Utilizando las pinzas

con la otra mano, retire con cuidado la

membrana de la base de filtración.

14.	Retire la tapa de la placa Petri preparada

y ponga la membrana (con la rejilla hacia arriba)

encima de un paño absorvente mojado en medio de

cultivo. Deposítela cuidadosamente empezando por

un extremo y dejándola caer lentamente haciendo

curva para que no queden burbujas.

15.	Ponga la tapa de la placa Petri y marque la

tapa con la información de la muestra como

volumen filtrado, fuente, hora y fecha; o

un código que haga referencia a los datos

del formulario para los informes diarios. Un lápiz

de cera o un rotulador serían apropiados

para este fin.

- Sitúe la placa Petri con la tapa de más

Arriba en el portador y vuelva a poner

el portador en la incubadora. Ponga la

tapa de la incubadora.

5.8 	Re-esterilización del mecanismo de Filtración

El vaso de muestreo y el aparato de filtración deben re-esterilizarse después de cada muestra cuando se analiza agua de dos fuentes diferentes.

Esterilizar el equipo en el campo acarrea algunos problemas prácticos por lo que se debe llevar a cabo empleando métodos sencillos. El más apropiao es el uso de metanol - descrito a continuación.

Nota:	Metanol es el único alcohol adecuado para esterilizar aparatos de filtración; no existe sustituto. Cuando se quema con falta de alcohol - en el vaso de muestreo adjunto, por ejemplo - se produce el gas formaldehído que es muy efectivo como desinfectante. Trasladar metanol resulta caro y exige condiciones especiales a la hora de transportarlo. Por esta razón, normalmente se aconseja obtenerlo en el país en que se lleva a cabo el análisis por medio de un suministrador farmacéutico, un hospital local o el laboratorio de una universidad; además, en general no se proporciona con el kit. No obstante, si es necesario, el Robens Centre puede proveerlo tras previa petición.

1.	Seque cuidadosamente el vaso de

muestreo y el dispositivo de filtración con

una toalla limpia o pañuelo de papel.

2.	Usando el collar de plástico, fije el dispositivo de filtración en la segunda posición (vea pag. 30), la cual permite que el agente esterilizador penetre.

3.	Vierta aproximadamente 1 ml (unas 10 gotas)

de metanol en el vaso de muestreo.

4.	Cuidadosamente prenda el metanol del vaso

de muestreo con un encendedor. Atención: mantenga

la boca del vaso alejada del rostro.

Ponga el vaso en una superficie plana que no se

dañe con el calor.

5.	Dejar quemar el metanol durante varios

segundos y, cuando casi se haya consumido,

ponga el aparato de filtración en el

vaso de muestras y presione para que se selle

bien.

6.	Mantenga el aparato de filtración en el vaso de muestras durante al menos 15 minutos antes de proceder a tomar otra muestra.

Nota:	El uso de demasiado metanol deja residuos en el vaso de muestras y en el aparato de filtración tras la esterilización. El volumen de metanol a utilizar vendrá establecido por la propia experiencia.

Nota: 	Es mejor esterilizar el aparato de filtración inmediatamente después de cada análisis y mantener el aparato de filtración estéril durante el transporte y almacenaje. Así, el aparato de filtación está siempre listo para su uso.

5.9	Resucitación de bacterias

Una vez tomada y procesada la última muestra del día, y antes de encender la

incubadora (período de resucitación), espere un mínimo de 60 minutos. Trate de

planificar el trabajo del día de forma que el tiempo transcurrido entre la primera y

última muestra no sea mayor de 3 horas. Esto restringe el tiempo máximo de

resucitación a 4 horas.

Nota: 	El período de resucitación es especialmente importante para aguas cloradas o aguas marinas donde los coliformes (fecales) termotolerantes están 'estresados' debido a la exposición al medio ambiente. En el caso de este tipo de aguas, es mejor dejar durante 4 horas las membranas ya procesadas - una vez que la última muestra ha sido tomada - y después desconectar la incubadora.

5.10.	Incubación de muestras

Incube las muestras durante 16 -18 horas. La incubadora está diseñada para mantener una temperatura de 44 ºC +/- 0.5 ºC. Para preservar la carga de la batería, no deje conectada la incubadora por períodos mayores a los establecidos, por ejemplo 4:00 p.m. a 8:00 a.m.

Existen 3 posibilidades para abastecer la incubadora con corriente eléctrica:

1.	Por medio del cargador y la red eléctrica

2.	Batería interna

3.	Batería externa de 12 voltios

Nota: 	Si es posible, trate de utilizar siempre el suministro eléctrico ya que la unidad del cargador hará funcionar la incubadora y al mismo tiempo cargará la batería. Si se va la electricidad, la batería interna operará la incubadora automáticamente.

Uso del suministro eléctrico o del generador por medio de la unidad del cargador

Cuando utilice el suministro eléctrico para hacer funcionar la incubadora, ésta puede ser operada al mismo tiempo que se carga la batería interna. Si por alguna razón la electricidad falla, la batería interna continúa el ciclo de incubación. Cuando utilice el suministro eléctrico, conecte el enchufe

de tres cabezales a la toma de corriente

situada al lado izquierdo de la consola

de la incubadora. Enchufe la incubadora

a la corriente eléctrica utilizando un enchufe

y toma de corriente apropiados. Encienda

la incubadora y déjela hasta que haya finalizado

el ciclo de incubación.

Batería interna

Cuando planee varios días de trabajo en el campo, es posible obtener hasta cinco ciclos de incubación usando la batería interna. Cuando utilice la batería interna de esta manera, nunca intente usar la incubadora para más de cinco ciclos sin recargar la batería u operar la incubadora duante más de 18 horas durante un ciclo. Siempre trate de recargar la batería al máximo cada vez que tenga la oportunidad de acceder al suministro de electricidad.

Batería externa de 12 v

Cuando planee trabajar en el campo durante más de cinco días, o cuando trabaje en zonas remotas, es posible operar la incubadora utilizando una batería externa de 12 v, por ejemplo la batería de un vehículo, valiéndose del cable de conexión que se suministra en la caja de repuestos o en el maletín de batería auxiliar (disponible como equipamiento adicional)

La batería interna no se puede recargar con una batería externa, la cual es sólo para operar la incubadora. Cuando se incuba, se emplea muy poca corriente y normalmente puede operarla utilizando la batería de un vehículo para un ciclo de incubación y sin riesgo de descargar demasiado la batería del vehículo. Nunca opere la incubadora con la batería de un vehículo para más de un ciclo si el vehículo no se está utilizando con regularidad. El uso continuado de la incubadora consumirá la batería del vehículo.

Para operar la incubadora con una batería

externa, conecte los clips del cable de la

batería externa a las terminales apropiadas

de la batería externa (rojo para positivo o '+'

y negro para negativo o ' - '). Conecte el

enchufe de tres cabezales al lado izquierdo

de la incubadora. Encienda la incubadora

y compruebe que la luz indicadora del interruptor

está iluminada.

Nota:	Una batería externa mal mantenida puede hacer que se descargue la batería interna.

Incube siempre las placas Petri con la incubadora y con las tapas bien apretadas. Así se reduce la pérdida de calor y se ahorra corriente de la batería.

Mantenga siempre el kit en el medio ambiente normal, por ejemplo, sitúelo en una silla o una mesa para prevenir la pérdida de calor al contacto con el suelo y evite incubar muestras en el exterior cuando el clima es frío.

5.11	Conteo de colonias y anotación de resultados

1.	Una vez que haya finalizado el ciclo

de incubación, retire las placas Petri y y

su soporte del contenedor de la incubadora.

Quite las tapas de las placas Petri y

observe la superficie de la membrana

con buena luz.

2.	Cuente todas la colonias amarillas que

tienen diámetro entre 1 - 3 mm. No cuente

las colonias que se vuelvan transparentes o

rojas/rosas tras enfriarse. Son bacterias que

no fermentan y que no se pueden identificar

a no ser que se haga un estudio. No son

coliformes (fecales) termotolerantes.

Las colonias pueden variar considerablemente de tamaño. Generalmente, si la membrana contiene un gran número de colonias, las colonias tienen un diámetro más pequeño. Si hay pocas colonias, tienden a ser más grandes. Esto se debe a que las colonias compiten entre ellas para obtener sustancias nutritivas y se hacen más grandes cuando no hay ese elemento de competencia.

Si hay un gran número de colonias amarillas, cuente metódicamente usando las líneas horizontales de la rejilla. De esta forma, podrá contar entre 1 y 200 colonias por membrana.

3.	Convierta el cómputo en número de coliformes (fecales) termotolerantes por cada 100 ml y anote el resultado en el formulario del informe diario (vea pag. 56).  Se calcula de esta manera:

Volumen filtrado 				Coliformes (fecales) termotolerantes

por 100 ml

100 ml						Número de Colonias x 1

50   ml						Número de Colonias x 2

6. Cuidado y Mantenimiento del Kit

6.1.	La batería

Nunca

Deje que la batería interna se descargue por completo.

Alargará la vida de la batería si la guarda siempre bien cargada. Para ello, es aconsejable que recargue la batería al máximo los fines de semana siempre que le sea posible.

Nunca

Deje la incubadora encendida (ON) por más de 18 horas consecutivas.

Siempre

Incube las muestras con la tapa de la incubadora bien asegurada y el kit cerrado.

Siempre

Opere la  incubadora en un vehículo o en el interior y encima de una silla o mesa para evitar que se pierda calor por el frío proveniente del suelo. No opere la incubadora a la intemperie cuando el clima es frío.

Siempre

Recargue la batería interna después de un período de trabajo en el campo.

Siempre

Deje la batería cargada cuando no esté usando el kit o esté guardado. Durante el tiempo que esté guardado, recárguelo mensualmente.

Para recargar la batería, conecte al lado izquierdo de la consola el enchufe pequeño de tres cabezales del cargador. Enchufe el cargador a la corriente eléctrica y enciéndalo (ON). Compruebe que la incubadora esté apagada (OFF) a menos que esté en funcionamiento. Deje cargar hasta que la luz verde del cargador se apague, lo cual indica que la batería está completamente cargada. Este proceso puede llegar a tomar de 12 a 36 horas, dependiendo de la carga que ésta tenga. Cuando la batería esté completamente cargada, apague el cargador, desconéctelo de la corriente eléctrica y de la incubadora y guarde en un lugar seguro.

Cuando emplee el kit en ambientes a baja temperatura, como a menos de 10 ºC, el máximo número de ciclos de incubación de 18 horas con una recarga de batería no debe exceder a 3.

6.2.	Componentes eléctricos y la incubadora

No permita que entre agua en la base del kit.

Los componentes eléctricos son sellados durante el proceso de elaboración. Esto les dota de cierta tolerancia a la humedad. No obstante, siempre seque inmediatamente cualquier derrame de agua u otros líquidos dentro del kit.

La temperatura de la incubadora debe comprobarse regularmente, por ejemplo cada tres meses, como se indica en la sección titulada "Comprobación y Recalibración de la Incubadora" en la pag. 52.

6.3.	Aparato de filtración

Al finalizar el día, acostúmbrese a secar cuidadosamente todos los componentes del aparato de filtración, incluidos los vasos de muestreo y de succión, y a esterilizar el aparato. Esto prevendrá la corrosión de los componentes de metal del aparato de filtración.

6.4.	Comparador de cloro y pH y tubos para turbiedad

Evite rayar el comparador y los tubos para turbiedad. La exactitud de los resultados depende de la adecuada transmisión de luz de estos instrumentos.

Mantenga las superficies limpias, secas y libres de residuos que pueden resultar difíciles de eliminar una vez que se han secado. Tras usarlos, límpielos siempre con agua. Nunca utilice detergentes, ácidos o disolventes orgánicos.

6.5.	Maletín del kit

El maletín exterior es fuerte y resistente y puede tolerar cierta cantidad de mal trato. No obstante, intente evitar escoriación e impactos violentos.

6.6.	Mantenimiento

Semanal

1.	Lave, enjuague y seque el aparato de filtración.

2.	Aplique un poco de grasa de silicona al anillo negro de caucho.

3.	Cargue al máximo la batería interna al finalizar cada semana.

Anual

Compruebe la temperatura de la incubadora y recalibre si es necesario.

7.	Evaluación y Kit de Reparación

7.1.	Averías  en la incubadora, la batería y el cargador

1.	Conecte el cargador de la batería a la incubadora. No encienda la incubadora. Conecte el cargador a la red eléctrica.

¿Se iluminan las luces verdes y rojas de la unidad del cargador cuando se conecta a la

red de suministro?

Sí					Vea Paso 2

No					Vea Paso 6

2.	Cargue la batería interna según las instrucciones expuestas en la pag. 41.

¿Cuántas horas pasan desde que enciende el cargador hasta que la luz verde se apaga por completo, es decir, hasta que la batería está completamente cargada?

Nota: 	Si después de 72 horas la luz verde sigue encendida (ON), quiere decir que la batería está averiada o completamente agotada y que debe cambiarla. El cambio de batería lo debe efectuar  únicamente un técnico electrónico cualificado. El Robens Centre puede facilitar un kit de cambio de batería. En general, la descarga total de la batería es señal de que no se ha usado correctamente.

Vea Paso 3

3.	Prepare el kit para la comprobación de temperatura y calibración según se expone en la sección titulada "Comprobación y Recalibración del Kit" en la pag. 52.

Desconecte el cargador de la red eléctrica.

Desconecte el cargador de la incubadora.

Encienda la incubadora.

¿Se encienden con intensidad las dos luces rojas de la consola de la incubadora?

Sí					Vea Paso 4

No					Vea Paso 7

4.	Deje la incubadora encendida (ON) hasta que la temperatura sea estable por al

menos un período de 30 minutos. El tiempo que la incubadora requiere para alcanzar

este punto depende de la temperatura ambiente, pero no suele ser más 3 horas.

¿Mantiene la incubadora una temperatura entre 43,5 y 44,5 ºC?

Sí					Vea Paso 5

No					Vea Paso 10

5.	¿Mantiene la incubadora una temperatura de 43,5 y 44,5 ºC durante cuatro

ciclos de incubación de 18 horas cada uno, sin necesidad de recargar la batería?

Nota: 	Deje enfriar la incubadora al menos 8 horas entre cada ciclo.

Sí					La incubadora y el cargador están en perfecto

estado

No					Vea Paso 9

6.	Puede que se haya quemado el fusible. Asegúrese de que la unidad del

cargador esté desconectada de la corriente principal. Cambie el fusible interno del

cargador (vea pag. 51). Vuelva a conectar el cargador a la red de suministro.

¿Se encienden las luces verdes y rojas del cargador?

Sí					Vea Paso 2

No	El cargador está averiado. Obtenga una nueva unidad o repare por medio del Robens Centre o un técnico electrónico cualificado. Después vea Paso 1.

Nota: 	El cargador de baterías no es un cargador normal y corriente. Utilice siempre los repuestos adecuados, que puede obtener a través del Robens Centre. Usar un cargador de batería para el coche en el equipo causara daños irreparables a la batería.

7.	Vuelva a conectar el cargador de la batería a la incubadora. Conecte el

cargador a la corriente eléctrica. Encienda la incubadora.

¿Se encienden con intensidad las dos luces de la consola de la incubadora?

Sí			Vea Paso 8

No			Vea Paso 11

8.	Compruebe la temperatura del termómetro.

¿Mantiene la incubadora una temperatura entre 43,5 y 44,5 ºC ?

Sí			Vea Paso 9

No			Vea Paso 10

9.	La batería está averiada o agotada. El cambio de batería lo debe efectuar

únicamente un técnico electrónico cualificado. Puede obtener un Kit para Cambio de

Batería por medio del Robens Centre.

10.	Siga el procedimiento para recalibrar la incubadora que encontrará en la

sección "Comprobación y Recalibración de la Incubadora" en la pag. 52.

¿Mantiene la incubadora una temperatura entre 43,5 y 44,5ºC después de ajustarla?

Sí				Vea Paso 5

No			La incubadora está averiada. Puede obtener un Kit de Reparación por medio del Robens Centre. Póngase en contacto con un técnico electrónico para que se lo repare, o envíe el kit al Robens Centre para repararlo.

11.	Desconecte el cargador de la batería de la unidad de la incubadora.

Conéctela a una batería de 12 voltios bien cargada utilizando el cable con los clips

que acompaña el kit. Encienda la incubadora.

¿Se encienden con intensidad las dos luces de la consola de la incubadora?

Sí				Vea Paso 12

No			La incubadora está averiada. Puede obtener un Kit de Reparación por medio del Robens Centre. Póngase en contacto con un técnico electrónico para que se lo repare, o envíe el kit al Robens Centre para repararlo.

12.	Compruebe la temperatura del termómetro.

¿Mantiene la incubadora una temperatura entre 43,5 y 44,5 ºC?

Sí 				El cargador de la batería está averiado.

Obtenga una nueva unidad o repárela por medio del Robens Centre o de un técnico electrónico cualificado. Después vaya

al Paso 1.

No							La incubadora está averiada. Puede obtener

un Kit de Reparación por medio del Robens

Centre. Póngase en contacto un técnico

electrónico para que se lo repare, o

envíe el kit al Robens Centre para que lo

reparen.

7.2.	Tabla para la detección de averías

Los kits gastados o averiados pueden ser reparados por el Robens Centre sólo si un

organismo con recursos afronta los gastos incurridos: reparación, transporte y seguro.

Cuando nos envíe el kit, le rogamos incluya una carta garantizando el pago.

Envíe los kits para reparar a la dirección que encontrará al comienzo de este manual.

Antes de enviarnos el kit, por favor saque todas la piezas sueltas  de la caja, como los

tubos para turbiedad, el analizador de cloro, el aparato de filtración, etc. Estas piezas

pueden perderse o detriorarse en el viaje, y su peso aumentará los gastos de envío.

7.3. Cambio de fusible

Para cambiar los fusibles necesitará lo siguiente:

1.	Fusible de repuesto

2.	Destornillador de hoja plana. Pude utilizar las pinzas suministradas en el kit si no

tiene disponible un destornillador.

Procedimiento a seguir para el cambio de fusibles

a)	Asegúrese de que la unidad del cargador esté desconectado de la red de

suministro y del kit.

b)	Sitúe el cargador sobre una superficie firme con las luces indicadoras hacia Ud.

c)	Afloje los cuatro tornillos de plástico ocultos en las esquinas del cargador usando

un destornillador o las puntas de las pinzas.

d)	Retire con precaución la tapa del cargador.  Es posible que le cueste trabajo, ya

que la unidad del cargador está hecha para ser resistente al agua. Para abrirlo con más facilidad, inserte con cuidado una punta de las pinzas entre la tapa y la caja del cargador. Tenga cuidado de no extraviar los cuatro tornillos de plástico, ya que pueden caerse al retirar la tapa.

e)	El fusible se encuentra situado en el lado izquierdo trasero del cargador. Tire de

un extremo del fusible con el destornillador o las pinzas y saque el fusible de los clips que los sotienen.

f)	Ponga el fusible nuevo encima de los clips y presione con el dedo hasta que

estén adecuadamente situados.

Vuelva a poner la tapa de la unidad del cargador y ajuste los cuatro tornillos de

plástico con el destornillador o las pinzas.

7.4. Comprobación y recalibración de la incubadora

Los artículos suministrados en este equipo para la inspección y recalibración del

incubador son los siguientes (por favor, compruébelos antes de usarlos):

1.	Tapa de muestras con hueco en el centro

2.	Termómetro

3.	Herramienta para recortar (parecida a un destornillador pequeño)

Nota: 	Se recomienda comprobar la temperatura de la incubadora cada 3 meses.

Procedimiento a seguir para comprobar la temperatura de la incubadora

- Retire todos los contenidos del kit y limpie

bien la superficie interna con un trapo

húmedo limpio o con una toallita de papel.

Vierta unos 20 ml de agua limpia en el

tarro de la incubadora.

- Meta el termómetro por el hueco de la

tapa del probador.

- Una vez que haya montado la tapa del

probador y el termómetro y que la punta

del termómetro este totalmente sumergida

en el agua, vuelva a poner la tapa de la

incubadora.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento a una temperatura ambiente entre 15 y 25 ºC

d)	Tras aseguararse de que la batería interna esté completamente cargada o que el kit está operando con la electricidad de la red de suministro o con una batería externa de 12 voltios bien cargada, encienda la incubadora.

e)	Compruebe la temperatura de la incubadora y observe por un período de 30 minutos para asegurarse de que se mantine estable. Normalmente, la incubadora no tarda más de 3 horas en alcanzar una temperatura estable, dependiendo de la temperatura ambiente.

f)	Una vez que la incubadora se haya estabilizado, si la temperatura está entre 43,5 y 44,5 ºC, no es necesaria la recalibración. No obstante, si la temperatura no se encuentra en estos parámetros, deberá seguir el procedimiento abajo indicado.

Procedimiento a seguir para la Recalibración de la incubadora

g)	Monte la tapa del probador y el termómetro en su lugar y mantenga la incubadora encendido (ON).

h)	Despegue el pequeño triángulo negro situado en la parte derecha de la consola de la incubadora y guárdelo en un lugar seguro. Inserte la herramienta para recortar en el hueco bajo el triángulo negro y póngala en el tornillo de calibración.

Nota:  	Un pequeño movimiento del tornillo produce grandes cambios de temperatura. Un cuarto de vuelta (90º) da lugar a un cambio de temperatura de aproximadamente 1ºC.

Para aumentar la temperatura, apriete el

tornillo en dirección contraria a las manecillas

del reloj (+). Para disminuir la temperatura,

apriete en el sentido de las manecillas del

reloj (-). Haga los ajustes en fases cortas, un

poquito cada vez. Después de cada ajuste,

espere 30 minutos para que la incubadora se

estabilice. Todo el proceso de recalibración

puede tomar varias horas. Sea paciente.

i)		Una vez que la incubadora haya sido recalibrada entre 43,5 y 44,5 ºC, déjela enchufada durante 3 horas como mínimo. Anote la temperatura cada 30 minutos para asegurarse de que la temperatura es estable.

j)		Apague la incubadora y déjela enfriar. No desconecte la incubadora de la red de suministro eléctrico.

k)	Al día siguiente, encienda la incubadora y espere el tiempo necesario para que alcance una temperatura estable. Si la temperatura no se encuentra en los parámetros indicados, repita el proceso de comprobación expuesto en los pasos (g) a (j).

l)	Desmonte el equipo de comprobación de temperatura y guárdelo en un lugar seguro.

m)	Vuelva a poner el triángulo negro sobre el hueco del tornillo de calibración.

Nota:		El procedimiento anterior garantiza una temperatura media de +/- 0.5 ºC. Tras alcanzar la temperatura meta, la temperatura en la incubadora puede variar entre +/- 0.5 ºC.

#### Apéndices

Modelo de formulario para los informes diarios

Zona Sanitaria _________________________________________________________  Autoridad  __________________________________

Fecha ____ / _____ / ____		Código _____________________________________________________________________________

Provincia _____________________________________  Región _______________________________________________________________

Comunidad _______________________________________ Analista __________________________________________________________

| Fuente de la muestra | Hora | Color | Olor | Turbiedad NTU | Cloro (Mg / L | pH | Coliforme Fecal (C.F.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Libre Mg / L | Comb Mg / L | Total Mg / L |  | Vol filt ml | No. de col | C.F / 100 ml |

Diagramas de Circuitos Electrónicos

Incubador

Cargador

### Lista de Control para el trabajo sobre el campo

Antes de marcharse hacia el campo de trabajo, compruebe que tiene los siguientes materiales:

Kit

Aparato de filtración

Vaso de muestreo

Vaso de succión

Cable de muestras

Bomba neumática

Un par de tubos para turbiedad

Comparador de cloro / pH

Pinzas

Mechero

Caja de repuestos

Consumibles

Medio de cultivo

Filtros de membrana

Dispensador y paños absorventes

Pastillas DPD No. 1

Pastillas DPD No. 3

Pastillas de fenol rojas

Metanol

Formularios para informes

Toallitas de papel o paño limpio

Lista de Repuestos

Los siguientes repuestos y consumibles están disponibles a través del Rubens Institute. Le rogamos nos llame, envíe un fax o escriba para obtener nuestra lista de precios.

Componentes

El equipo para el cambio de batería contiene:		Batería de 12 v 9.5 Ah

Sellador de silicona

El kit de comprobación de temperatura contiene:	Tapa del probador con agujero

Termómetro

Herramienta para ajustar/recortar

Fusibles

El kit de reparación eléctrica con:			Circuito eléctrico

'Chip' de temperatura

Sellador

Componente espumoso

Adhesivos

Aparato de filtración completo

Embudo para filtrar con cuello de plástico

Vaso de succión

Vaso de muestreo

Base de filtración

Bomba neumática

Cable de muestra

Disco de bronce con aros de silicona

Aro de goma negra

Un par de tubos para turbiedad

Caja de repuestos (especifique si vacía o completa)

Pinzas

Componentes

Mechero

Comparador de cloro / pH

Cable de batería externa

Grasa de silicona (2 gr)

Fusibles (2)

Botellas prolipropileno de 60 ml (10)

Dispensador de Metanol, plástico

Placas Petri

Consumibles

Filtros de membrana y paños absorventes (x200 o x1000)

Dispensador de paños

Tarrina de 38,1 gr de medio de cultivo para 500 ml de medio crecido (suficiente para 200 muestras)

Tarrina de 500 gr de medio de cultivo para 6,5 ml de medio crecido (suficiente para 2.600 muestras)

Pastillas DPD No. 1 (x 250 or x 1000)

Pastillas DPD No. 3 (x 250 or x 1000)

Pastillas de fenol rojas (x 250 or x 1000)

Consumibles para 200 muestras

Equipamiento Opcional

Medidor portátil de conductividad

Kit esterilizador portátil

Robens Centre for Public and Environmental Health

AW02

University of Surrey

Guildford, GU2 5XH

United Kingdom

Tel: +44 1483 689209/689281

Fax: +44 1483 689971

Correo Electrónico: Delagua@surrey.ac.uk

Sitio Web: http://www.eihms.surrey.ac.uk/robens/env/delagua.htm